## Danh mục
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ
Ban hành ngày 20 tháng 10 năm 2022
Mã hồ sơ: CG220020
Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư y tế năm 2023
THÔNG TIN MỜI CHÀO GIÁ | [6 empty] | THÔNG TIN CHÀO GIÁ CỦA NHÀ THẦU
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
STT | Mã tham chiếu | Tên hàng hóa mời chào giá | Thông số kỹ thuật mời thầu | Phân nhóm mời thầu (theo 14/2020/TT-BYT) | Đơn vị tính | Số lượng mời chào giá | Tên thương mại | Mã sản phẩm | Nước sản xuất | Hãng sản xuất | Nước chủ sở hữu | Hãng chủ sở hữu | Thông số kỹ thuật | Phân nhóm 123456 (theo 14/2020/TT-BYT) | Phân loại ABCD (36/2016/NĐ-CP) | Quy cách đóng gói | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu | Catalogue (có hay không) | FSC (liệt kê nước cấp FSC) | ISO/CE/FDA (có tài liệu nào, liệt kê tài liệu đó) | Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự | Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự | Giấy ủy quyền bán hàng | Giá kê khai | Đơn vị tính theo giá kê khai | Mã hồ sơ kê khai giá | Link kê khai giá | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT
1 | CS0001 | Bóng nong thân đốt sống Xpander | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Bóng nong vật liệu chủ yếu bằng thép 304, hợp kim y tế và nhựa, có 03 size 10, 15,20, có 2 điểm cản quang kiểm soát độ sâu làm bằng vật liệu Platium (90%), Iridium (10%) | 2 | cái | 22
2 | CS0002 | Vít cột sống đa trục | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: Hợp kim Titanium - Công nghệ cánh ren ngược - Vít có đường kính từ 4.0mm đến ≥ 8.5mm, chiều dài từ 20mm đến≥ 65mm - Khoảng cách giữa 2 bước ren ≤2.82mm - Chiều cao mũ vít ≤16.1mm - Góc nghiêng tối đa giữa mũ vít và thân vít là ≥28 độ. - Có thể phân biệt kích thước vít bằng màu sắc - Đồng bộ với nẹp dọc đường kính ≤5.5mm và vít khóa trong tự gãy có chiều dài ban đầu ≥ 13mm, (tương thích với hàng hóa có mã tham chiếu CS0004) | 1 | Cái | 500
3 | CS0003 | Ốc khóa trong cho vít cột sống ngực lưng | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: hợp kim Titanium - Tự gãy khi vặn đủ lực. - Được thiết kế cánh ren ngược - Tổng chiều dài của vít khóa trong trước khi bẻ: ≥ 13mm - Khoảng cách giữa 2 bước ren ≤1.0 mm - Chiều dài của phần vít khóa trong sau khi bẻ: ≤ 4.65mm - Đồng bộ với vít đa trục/đơn trục và nẹp dọc đường kính ≤ 5.5mm (tương thích với hàng hóa có mã tham chiếu CS0004) | 1 | Cái | 600
4 | CS0004 | Nẹp dọc thẳng cột sống ngực lưng | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Chất liệu: Hợp kim Titanium - Đường kính ≤5,5mm - Dài ≥ 500mm, trong đó ≥ 6mm hình lục lăng dùng để xoay nẹp. - Có 2 đường kẻ dọc để đánh dấu khi xoay | 1 | Cái | 100
5 | CS0005 | Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: PEEK - Hình viên đạn lồi, có răng 2 bên để chống trượt. - Số điểm đánh dấu cản quang ≥ 03 điểm làm bằng Tantalum - Chiều dài ≥ 02 cỡ trong đó có tối thiểu các cỡ 22mm; 26mm - Chiều cao tối thiểu có các cỡ 6mm; 7mm, 8mm, 9mm;10mm; 11mm; 12mm; 13mm, 14mm; 15mm; 16mm - Chiều rộng khoảng 10mm - Khoang ghép xương từ: 0.32 -đến ≥1.19cc tùy kích thước. - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng. | 3 | cái | 150
6 | CS0006 | Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: PEEK - Hình viên đạn lồi, có răng 2 bên để chống trượt. - Số điểm đánh dấu cản quang ≥ 03 điểm làm bằng Tantalum - Chiều dài ≥ 02 cỡ trong đó có tối thiểu các cỡ 22mm; 26mm - Chiều cao tối thiểu có các cỡ 6mm; 7mm, 8mm, 9mm;10mm; 11mm; 12mm; 13mm, 14mm; 15mm; 16mm - Chiều rộng khoảng 10mm - Khoang ghép xương từ: 0.32 -đến ≥1.19cc tùy kích thước. - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng. | 3 | cái | 30
7 | CS0007 | Nẹp nối ngang cố định cột sống | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: hợp kim Titanium - Có thể điều chỉnh được góc quay và thay đổi được chiều dài. - Nẹp kèm theo ≥ 02 vít khóa tự gãy cố định vào nẹp dọc đường kính ≤5.5mm - Chiều dài từ 28 đến ≥80mm. - Tương thích với hệ thống nẹp vít ốc đường kính ≤5.5mm (tương thích với hàng hóa có mã tham chiếu CS0008, CS0009) | 1 | Cái | 10
8 | CS0008 | Nẹp nối ngang cố định cột sống | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: hơp kim Titanium - Nẹp nối ngang tương thích với đường kính nẹp dọc ≤5.5mm - Chiều dài từ: ≤ 10mm tới ≥ 74mm (0.375 inch - 2.95 inch). - Kèm theo ≥02 ốc khóa trong đề siết chặt vào thanh dọc đường kính ≤5.5mm. (tương thích với hàng hóa có mã tham chiếu CS0007, CS0009) | 1 | Cái | 6
9 | CS0009 | Vít đa trục rỗng nòng qua da | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Mũ vít vật liệu Colbalt Chrome với vòng vương miện Titanium - Thân vít vật liệu hợp kim Titanium - Vít rỗng nòng - Vít có hai bước ren để tăng cố định vào xương, phù hợp cho vùng xương xốp và vùng xương cứng '- Phần bẻ của mũ vít dài ≥13.5mm cho phép nắn chỉnh trượt - Vít đi với hệ thống rod ≤ 4.75mm - Có nhiều loại đường kính khác nhau: từ ≤ 4.5mm - ≥ 8.5mm, bước tăng ≤1mm - Chiều dài vít từ ≤ 35mm - ≥ 55mm với bước tăng ≤5mm - Đồng bộ với nẹp dọc qua da đường kính ≤ 4.75mm và ốc khóa trong qua da tự gãy có chiều cao ban đầu ≥ 10.3mm (tương thích với hàng hóa có mã tham chiếu CS0012, CS0011) | 1 | Cái | 120
10 | CS0010 | Ốc khóa trong | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: hợp kim Titanium - Khoảng cách giữa hai bước ren ≤ 0.9mm - Chiều cao ban đầu trước khi bẻ mũ vít khóa trong: ≥ 10.3mm - Tự gãy khi vặn đủ lực - Đồng bộ với vít cột sống ngực/thắt lưng đa trục rỗng nòng qua da và nẹp dọc qua da uốn sẵn ≤ 4.75mm (tương thích với hàng hóa có mã tham chiếu CS0009) | 1 | Cái | 120
11 | CS0011 | Nẹp dọc uốn sẵn qua da cột sống ngực lưng hợp kim Cobalt Chrome | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: Cobalt Chrome - Đường kính: ≤ 4.75 mm - Uốn sẵn - Chiều dài từ ≤ 30mm - ≥ 90mm với bước tăng ≤5mm - Đồng bộ với vít cột sống ngực/thắt lưng đa trục rỗng nòng qua da và ốc khóa trong qua da tự gãy có chiều cao ban đầu ≥ 10.3mm (tương thích với hàng hóa có mã tham chiếu CS0012, CS0010) | 1 | Cái | 60
12 | CS0012 | Nẹp dọc uốn sẵn qua da có hai mũ chặn | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: Cobalt Chrome - Đường kính ≤ 4.75 mm - Có 2 đầu chặn - Uốn sẵn - Dài từ ≤ 30 đến ≥ 80mm | 1 | Cái | 10
13 | CS0013 | Vít đốt sống đa trục rỗng nòng | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: hợp kim Titanium - Góc nghiêng tối đa giữa mũ vít và thân vít ≥ 28 độ. - Vít thiết kế rỗng nòng. - Đường kính ≥ 03 cỡ trong đó tối thiểu có các cỡ: 5.5, 6.5 và 7.5mm. - Dài từ 30mm đến ≥ 50mm - Khoảng cách giữa 2 bước ren ≥2.75mm - Chiều cao mũ vít ≤ 16.1mm - Tương thích với hệ thống định vị phẫu thuật NAVIGATION và hệ thống theo dõi thần kinh trong mổ - Đồng bộ với nẹp dọc qua da đường kính ≤5.5mm và ốc khóa trong tự gãy có chiều dài ban đầu ≥ 10.3mm, chiều dài sau khi vặn đủ lực là ≤4.65mm | 1 | Cái | 60
14 | CS0014 | Ốc khóa trong | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: hợp kim Titanium - Tự gãy khi vặn đủ lực. - Tổng chiều dài của vít khóa trong bao gồm phần bẻ vít: ≥ 10.3mm - Đường kính: ≤ 8.9mm - Khoảng cách giữa 2 bước ren ≤ 1.0mm - Chiều dài của phần vít khóa trong không bao gồm phần bẻ vít: ≤ 4.65mm - Tương thích với vít cột sống thắt lưng đa trục rỗng nòng công nghệ MAST và nẹp dọc qua da đường kính ≤ 5.5mm | 1 | Cái | 60
15 | CS0015 | Nẹp dọc uốn sẵn bắt qua da | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: Titanium - Uốn cong sẵn, đường kính ≤5.5mm - Dài từ 30mm đến ≥ 130mm, bước tăng ≤5mm - Có 1 đầu tù để xuyên qua da, đầu còn lại có mấu để gắn chặt vào dụng cụ luồn qua da - Đồng bộ với vít cột sống qua da và vít khóa trong cột sống thắt lưng qua da có chiều dài ban đầu là ≥10.3mm, chiều dài sau khi vặn đủ lực là ≤4.65mm | 1 | Cái | 30
16 | CS0016 | Nẹp dọc thẳng qua da cột sống ngực lưng hợp kim Titanium | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Đường kính ≤5.5mm - Loại thẳng - Vật liệu: Titanium - Chiều dài từ 130mm - ≥180mm - 2 đầu tù đều có mấu để gắn chặt vào dụng cụ để luồn qua da. - Đồng bộ với vít cột sống qua da và vít khóa trong qua da tự gãy có chiều dài ban đầu ≥10.3mm, chiều dài sau khi tự gãy ≤4.65mm | 1 | Cái | 10
17 | CS0017 | Kim chọc dò cuống sống | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: Thép không gỉ và polymer (nhựa y tế) - Kim được thiết kế với 2 đường kính: phía mũi đường kính nhỏ và phía sau đường kính lớn hơn - Tây cầm có khóa có thể tháo rời, có vạch chia trên thân dụng cụ - Chiều dài ≥150mm - Gồm hai phần: phần kim bên ngoài với đường kính ≤ 4.2mm và nòng bên trong với đường kính ≤ 3.2mm - Đóng gói ≥ 02 cái/gói tối thiểu gồm ≥01 kim mũi vát, ≥ 01 kim mũi trocar - Hàng đóng gói đã tiệt trùng. | 1 | Bộ | 40
18 | CS0018 | Nẹp 1 tầng | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: hợp kim Titanium với dây dưới khóa mũ vít bằng Nitinol - Độ dày ≤1.9mm - Bề rộng của nẹp qua hai lỗ vít trung gian (chỗ rộng nhất) ≤16mm - Bề rộng của nẹp không qua hai lỗ vít (phần cổ nẹp) ≤12mm - Chiều dài nẹp từ 15 đến ≥29mm, bước tăng của nẹp ≤2mm - Góc nghiêng khi bắt vít: từ -2°đến ≥ 32° - Có hai vết lõm ở phía đầu xa thể hiện hướng đầu/cuối của nẹp, có thể dùng với ghim cố định trước giúp ngăn chặn nẹp bị dịch chuyển khi bắt vít | 1 | Cái | 10
19 | CS0019 | Nẹp 2 tầng | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: hợp kim Titanium với dây dưới khóa mũ vít bằng Nitinol - Độ dày ≤1.9mm - Bề rộng của nẹp qua hai lỗ vít trung gian (chỗ rộng nhất) ≤16mm - Bề rộng của nẹp không qua hai lỗ vít (phần cổ nẹp) ≤12mm - Chiều dài nẹp từ 33mm đến ≥48mm - Góc nghiêng khi bắt vít: từ -2°đến ≥ 32° - Có hai vết lõm ở phía đầu xa thể hiện hướng đầu/cuối của nẹp, có thể dùng với ghim cố định trước giúp ngăn chặn nẹp bị dịch chuyển khi bắt vít | 1 | Cái | 10
20 | CS0020 | Nẹp 3 tầng | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: hợp kim Titanium với dây dưới khóa mũ vít bằng Nitinol - Độ dày ≤1.9mm - Bề rộng của nẹp qua hai lỗ vít trung gian (chỗ rộng nhất) ≤16mm - Bề rộng của nẹp không qua hai lỗ vít (phần cổ nẹp) ≤12mm - Chiều dài nẹp từ 49mm đến ≥68mm - Góc nghiêng khi bắt vít: từ -2°đến ≥ 32° - Có hai vết lõm ở phía đầu xa thể hiện hướng đầu/cuối của nẹp | 1 | Cái | 6
21 | CS0021 | Vít đa hướng tự khoan | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: hợp kim Titanium - Đầu vít tự khoan - Vít có hai bước ren: ren xương cứng và ren xương xốp (ren xương cứng ≥3mm để tối ưu tiếp xúc với vỏ xương cứng mỏng) - Có tối thiểu hai loại đường kính: 3.5 và 4.0mm - Chiều dài tối thiểu có các cỡ 13, 14,15,16,17mm | 1 | Cái | 66
22 | CS0022 | Vít đa hướng tự khoan | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: hợp kim Titanium - Bắt tại khe dọc trung tâm - Đường kính ≥4.5mm - Chiều dài tối thiểu có 2 cỡ 13,15mm | 1 | Cái | 10
23 | CS0023 | Miếng ghép đĩa đệm nhân tạo dùng trong phẫu thuật cột sống | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: PEEK OPTIMA - Thiết kế phù hợp với cấu trúc giải phẫu của cơ thể - Hai bề mặt có răng - Số điểm đánh dấu cản quang: ≥3 điểm bằng vật liệu Titanium - Chiều rộng tối thiểu có 02 cỡ 11mm, 14mm - Chiều cao tối thiểu có các cỡ 4, 5, 6, 7, 8mm - Chiều sâu: 11mm - Độ ưỡn: ≥ 4 độ - Dung tích khoang ghép xương: từ ≤ 0.12 tới ≥ 0.26cc - Đóng gói trong hộp đã được tiệt trùng. | 1 | Cái | 20
24 | CS0024 | Miếng ghép đĩa đệm PEEK nghiêng | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Nẹp cổ trước liền đĩa đệm - Hình dáng: Hình thang, có răng 2 phía chống tuột, 2 lỗ dành cho bắt vít có ren xương cứng và ren xương xốp với vòng xoay khóa vít. - Vật liệu: PEEK - Kích thước tối thiểu có 02 cỡ 15x12mm và 17x14mm - Chiều cao: từ 5 - ≥ 10mm - Độ dày: cạnh sau ≥ 2.5mm, cạnh bên ≥2mm, cạnh trước ≥ 3.5mm - Độ nghiêng khi bắt vít: + Dùng dụng cụ dẫn hướng: Hướng đầu-đuôi 40 độ, Hướng ra ngoài 8 độ + Không dùng dụng cụ dẫn hướng: Hướng đầu-đuôi 27-47 độ, Hướng ra ngoài 1-10 độ - Độ nghiêng Lordosis: ≥ 6 độ - Số điểm đánh dấu cản quang: ≥ 2 điểm bằng chất liệu hợp kim Titan - Khoang ghép xương: từ 0.31cc - ≥ 0.95cc | 1 | Cái | 40
25 | CS0025 | Vít cột sống cổ trước tự khoan hai bước ren | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vít tự khoan - Vật liệu: hợp kim Titanium - Được thiết kế với hai phần: ren xương cứng và ren xương xốp - Đường kính tối thiểu có 02 cỡ 3.5mm và 4.0mm - Chiều dài tối thiểu có 03 cỡ 11mm, 13mm, 15mm - Vít 11mm có ≥ 4mm phần ren xương cứng - Vít 13mm và 15mm có ≥ 5mm phần ren xương cứng | 1 | cái | 80
26 | CS0026 | Vít đa trục cột cống cổ lối sau | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: hợp kim Titanium - Vít tự tarô. - Chiều cao mũ vít ≤11mm - Khoảng cách giữa 2 bước ren ≤ 1.5mm - Đường kính vít tối thiểu có 03 cỡ 3.5, 4.0, 4.5 mm - Chiều dài vít từ 10 mm đến ≥ 50mm, bước tăng ≤ 2mm - Tương thích được với hệ thống rod ≤3.2mm - Góc nghiêng tối đa ≥ 45 độ. - Có ≥ 03 rãnh bù góc để tăng độ linh hoạt của vít - Có thể phân biệt kích thước vít và chiều dài bằng màu sắc | 1 | Cái | 30
27 | CS0027 | Ốc khóa trong dùng cho vít đa trục cột sống cổ sau | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: hợp kim Titanium - Đường kính ≤ 6mm - Chiều cao ≤ 3.7mm - Khoảng cách giữa 2 bước ren ≤ 1mm - Lòng phía trong hình lục giác 2.5mm - Đồng bộ với vít xốp đa trục cổ sau và nẹp dọc đường kính ≤3.2mm | 1 | Cái | 40
28 | CS0028 | Nẹp dọc cổ sau | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: hợp kim Titanium - Dài ≥ 240mm, - Đường kính: ≤ 3.2mm. - Đồng bộ với vít xốp cột sống cổ lối sau đa trục cổ sau và vít khóa trong có lòng phía trong lục giác 2.5mm | 1 | Cái | 10
29 | CS0029 | Nẹp nối ngang | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: hợp kim Titanium - Nẹp nối ngang có thể có thể uốn được để ngăn chặn các ngoại lực từ bên ngoài - Chiều dài ≥ 60mm - Chiều rộng: ≤2.5mm - Dùng với kẹp giữ thanh nối ngang | 1 | Cái | 20
30 | CS0030 | Nẹp nối ngang dạng kẹp giữ | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: -Vật liệu: hợp kim Titanium - Có ≥ 2 kẹp giữ. - Dài ≥ 11mm - Đường kính hai đầu gắn với nẹp dọc và nẹp nối ngang lần lượt là 7.8 và 8.5mm | 1 | Cái | 40
31 | CS0031 | Nẹp nối thanh dọc | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: hợp kim Titanium - Nẹp nối thanh dọc: kết nối thanh dọc đường kính ≤ 3.2mm với đường kính ≤5.5mm | 1 | Cái | 6
32 | CS0032 | Xương nhân tạo | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Thành phần hoá học: 15% Hydroxyapatite và 85% beta-Tricalcium Phosphate. - Cấu trúc vật lý: Cấu tạo xốp 3 chiều đồng nhất, thành phần hóa học gần giống xương cơ thể người - Kích thước hạt từ 1.6mm đến ≤ 3.2mm. - Độ xốp của hạt ≥ 80%. với kích thước trung bình khoang trống ≤ 500 micron và đường kính lỗ liên kết giữa các khoang trống ≤ 125 micron. - Dung tích ≥ 10cc. - Tương thích sinh học tốt với cơ thể | 1 | Cái | 15
33 | CS0033 | Sản phẩm sinh học thay thế xương dạng gel | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Xương ghép nhân tạo khử khoáng, cấu trúc dạng ma trận kích thích mọc xương - Có chất mang là Glycerol - Có thể tạo hình sử dụng trong nhiều trường hợp phẫu thuật - Dung tích ≥1cc, dạng gel - Có thể tiêm được qua da và trộn với các mảnh xương xốp nhỏ | 3 | Cái | 15
34 | CS0034 | Thân đốt sống nhân tạo | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: Titanium - Đường kính ≥ 13mm - Dài ≥ 30mm - Dạng hình trụ tròn có mắt lưới hình tam giác. - Dùng để đặt và thay thân sống | 1 | Cái | 3
35 | CS0035 | Thân đốt sống nhân tạo | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: Titanium - Đường kính ≥ 13mm - Dài ≥70mm - Dạng hình trụ tròn có mắt lưới hình tam giác. - Dùng để đặt và thay thân sống | 1 | Cái | 2
36 | CS0036 | Thân đốt sống nhân tạo | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: Titanium - Đường kính≥ 19mm - Dài ≥ 40mm - Dạng hình trụ tròn có mắt lưới hình tam giác. - Dùng để đặt và thay thân sống. | 1 | Cái | 2
37 | CS0037 | Thân đốt sống nhân tạo | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: Titanium - Đường kính≥ 19mm - Dài ≥ 90mm - Dạng hình trụ tròn có mắt lưới hình tam giác. - Dùng để đặt và thay thân sống. | 1 | Cái | 3
38 | CS0038 | Bộ bơm xi măng không bóng theo phương pháp (gồm bộ trộn + kim chọc dò + xi măng ) | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: 1.Hệ thống trộn và bơm xi măng gồm: bộ trộn gồm: tay quay trộn xi măng, phễu dùng để trộn xi măng và dung dịch (hóa chất), thanh trộn dẹp 2 đầu, xi lanh để hút và bơm xi măng, 1 tay cầm, 1 ống nối. Sản phẩm chỉ sử dụng 1 lần, được đóng gói tiệt trùng sẵn 2. Kim chọc dò: Kim trocar có nòng rỗng và có cây lõi bên trong, dùng để dùi chân cung và bơm xi măng. Có 2 loại 11G và 13G, dài 125mm 3.Xi măng: Tính sền sền trung bình. Tự cứng lại. Có tính cản quang. Thành phần hóa học : 50% chất cản quang tốc độ cao, 5% HA (5% Hydroxyapatite). Đóng gói ở dạng 27.2 gam bột và 9.2 gam dịch | 3 | Bộ | 20
39 | CS0039 | Bộ bơm xi măng có bóng theo phương pháp Kyphoplasty (gồm 1 bóng nong + 1 bơm áp lực cao + 1 bộ kim chọc dò Tracker + 1 xi măng) | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: 1.Bóng nong: chiều dài ban đầu 10-15-20mm. Áp lực nong tối đa 350 psi , thể tích nong tối đa 3 - 5 -7 cc, độ rộng lúc nong 14-17-19mm, chiều dài sau khi nong 16-22-34mm 2.Bơm áp lực cao, có khóa, thể tích xi lanh 20ml, có dây nối áp lực cao có van 3 cửa 3.Bộ kim chọc dò: gồm 3 kim chứa và đẩy xi măng: kim đẩy xi măng đk 2.9mm dài 230.3mm, chiều dài làm việc 215mm; kim chứa xi măng đk 3.5mm, dài 213.3mm, chiều dài làm việc 188mm + 1 kim tạo khoang xương trống: đk 3.5mm, dài 233.7mm, chiều dài làm việc 197mm + 1 kim nong và mở rộng: kim nong đốt sống đk 4.3mm dài 166.1mm, chiều dài làm việc 135mm; kim mở rộng đk 3.8mm dài 184.9mm, chiều dài 160.7mm + 1 kim dùi: đk 3.0mm dài 157.5mm, chiều dài làm việc 109.5mm; đk 1.9mm dài 160.8mm, chiều dài làm việc 143.1mm + 2 dây dẫn đường: đk 1.8mm dài 270mm 4.Xi măng: Tính sền sền trung bình. Tự cứng lại. Có tính cản quang. Thành phần hóa học : 50% chất cản quang tốc độ cao, 5% HA (5% Hydroxyapatite). Đóng gói ở dạng 27.2 gam bột và 9.2 gam dịch | 6 | Bộ | 12
40 | CS0046 | Đĩa đệm động nhân tạo toàn phần cột sống cổ Baguera | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Gồm 2 đĩa vật liệu Titanium, bề mặt trong lõm, phủ Diamolith. Mỗi đĩa bề mặt ngoài có 3 đinh chống trượt, phủ lớp bột Titanium. Kích thước: sâu: 13 mm, rộng: 16 mm, cao: 5; 6; 7mm. Nhân đệm PE bên trong, tròn, có tính đàn hồi, di động. Đóng gói tiệt trùng sẵn. | 3 | Cái | 16
41 | CS0052 | Bộ bơm áp lực đẩy xi măng kèm bộ trộn | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Bộ bơm áp lực đẩy xi măng vào kim chọc kèm bộ trộn gồm: 01 tay trộn, 01 thân bộ trộn dung tích 70cc trong đó có cơ chế khóa Luer, 01 pittong áp lực để đẩy xi măng vào kim chọc, 01 phễu đổ xi măng vào bộ trộn, 01 dây hút chân không, 01 bộ kết nối với khóa Luer trên thân bộ trộn, 01 xy lanh để hút dung dịch pha vào xi măng thể tích 10ml, 01 kim tiêm | 1 | bộ | 22
42 | CS0053 | Kim chọc đưa xi măng vào đốt sống | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Kim chọc đưa xi măng size 3, vật liệu: Thép 304 và nhựa, gồm: 01 ống rỗng nòng, 01 kim chọc đẩy xi măng có vạch chia dung tích , dung tích 1.5cc | 2 | Cái | 66
43 | CS0054 | Xi măng sinh học kèm dung dịch pha HV-R | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Xi măng sinh học kèm dung dịch pha gồm 20g xi măng tiệt trùng dạng bột với Barium sulphate 30%, Methyl methacrylate-Styrence-copolymer 68%, Benzonyl peroxide 2% và 9g chất lỏng trong lọ vô trùng với thành phần Methyl methacrylate (mono-mer): 99.1%, N, N-dimethyl-p-toluidine: 0.9%, Hydroquinone 75ppm, là loại xi măng có độ nhớt cao, có cản quang, thời gian làm việc trung khoảng 8 phút ở 22 độ C | 3 | Gói | 50
44 | SN001 | Van dẫn lưu nhân tạo não thất - màng bụng Polypropylene màn chắn Silicone, có thể điều chỉnh áp lực bằng trợ cụ bên ngoài | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Van Strata được sản xuất với lớp nền bằng polypropylene và acetalplastic, lớp vòm bằng silicone. Phần vòm có in mũi tên đánh dấu cản quang bằng tantalum chỉ hướng dòng chảy. - Có 5 mức áp lực: 0.5; 1.0; 1.5; 2.0; 2.5 - Catheter được phủ barium có đường kính trong là 1.3mm; đường kính ngoài là 2.5mm. - Kích thước van là 35 x 13 x 7mm hoặc 47 x 16 x 7 mm. - Chiều dài catheter não thất: 23cm, Chiều dài catheter ổ bụng: 90cm - Van điều chỉnh Strata là sản phẩm MR Conditional chuẩn ASTM F2503, bao gồm hệ thống bóng và van áp lực hình nón,màng kiểm soát siphon .Tương thích với Hệ thống chụp cộng hưởng từ (MRI) lên đến 3.0 Tesla - Van có nút ấn để kiểm tra khả năng nghẹt van trước và sau khi đặt Shunt. - Van có thể điều chỉnh mức áp lục sau mổ bằng dụng cụ ngoài bộ điện tử hoặc nam châm. | 2 | Bộ | 5
45 | SN002 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy từ não thất ra ngoài có thang đo áp lực dòng chảy | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Hệ thống gồm: Túi chứa dịch 700 ml, hệ thống điểm chặn chính cột theo dõi áp suất dòng chảy, trocar 15cm, catheter não thất dài 35cm phủ barium, đường kính trong 1.5mm, đường kính ngoài 2.8mm. - Hai vị trí tiêm không có mủ cao su cho phép lấy mẫu CSF và cung cấp thuốc nội tâm. - Hình dạng hình nón của buồng khoang 50cc giúp cho phép đo chính xác chất lỏng. - Bộ lọc hydrophobic trên buồng nhỏ giọt hoạt động như rào cản vi sinh vật và không khí thông gió ngay cả sau khi tiếp xúc với dịch. - Túi chứa dịch có vạch đo được lượng dịch chảy, có thể tháo rời. - Tương đương loại Becker External Drainage and Monitoring System. | 2 | Bộ | 100
46 | SN003 | Bộ Van dẫn lưu dịch não tủy VP Shunt có thể điều chỉnh 5 mức áp lực từ 30-200mmH2O, loại có khóa chống thay đổi áp lực van do van đập và từ trường MRI | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Van có khóa chống thay đổi áp lực khi bị tác động bởi ngoại lực do va đập hoặc khi vào vùng từ trường MRI - Van Có 05 mức lực từ 30 - 70 -110 - 150 - 200 mm H2O. - Vỏ van bằng polysulfone trong suốt cho phép nhìn thấy áp lực van trước khi cấy ghép - Đường kính Van 16 mm - Có thể đọc trực tiếp áp lực Van thông qua la bàn bộ điều chỉnh hoặc qua phim X quang - Cơ chế hoạt động van dạng bóng trong ống dẫn hình côn và lo xo phẳng Kèm theo: - Dây thoát dịch não thất gắn sẵn vào van, dài 23 cm; đường kính trong 1.3 mm đường kính ngoài 2.5 mm - Dây dẫn lưu xuống ổ bụng dài 110 cm; đường kính trong 1.1 mm đường kính ngoài 2.5 mm | 3 | Bộ | 10
47 | SN004 | Van dẫn lưu dịch não tủy VP Shunt loại có thể điều chỉnh được áp lực, thiết kế van dạng Bóng trên thanh cong, có 4 hệ áp lực, áp lực tối thiểu 10 mm H₂O áp lực tối đa 400 mmH₂O | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Thiết kế van dạng bóng trên thanh cong. Nam châm xoay điều chỉnh vị trí thanh cong, cho phép đọc áp lực trực tiếp và điều chỉnh áp lực Có 04 hệ áp lực từ 10-140/ 30-200/50-300/80-400 mm H2O. Mỗi hệ áp lực có 08 mức áp lực. Vỏ van bằng Polysulfone Catheter não thất dài 23 cm Dây dẫn lưu xuống ổ bụng dài 110 cm Có thể kết nối với bộ phận SiphonX | 3 | Bộ | 10
48 | SN005 | Bộ dẫn lưu dịch não tủy (DNT) ra ngoài | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Van lọc khí một chiều ngăn ngừa vi khuẩn xâm nhập và hiệu ứng áp lực âm Hai vị trí lấy dịch và tiêm thuốc não thất Bình chứa dịch di chuyển theo dõi dòng chảy, có khóa tạm để điều chỉnh áp lực nhanh chóng, chính xác. Bảng theo rõi và điều chỉnh áp lực nội sọ kích thước 110x630 mm, bình chưa dịch tạm 55 ml. túi chưa dịch 700 ml có thể tái sử dụng | 6 | Bộ | 200
49 | NTK001 | Bộ bơm áp lực có đồng hồ đo | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Dạng xilanh có đồng hồ thể hiện áp lực qua màn hình LCD, áp lực bơm tối đa 400psi - Có 02 chế độ hiển thị là psi và atm | 1 | cái | 22
50 | NTK002 | Kim chọc khoan thân sống | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Kim chọc và khoan thân sống size 3, cỡ 8 gauge (đường kính ngoài 4.2mm, gồm: 02 ống Trocar dạng rỗng nòng có đường kính ngoài 4.2mm, có vạch chia trên thân 120mm, 01 nòng bên trong ống Trocar, 01 mũi khoan thân sống có vạch chia độ thể hiện độ sâu vào thân sống trên thân mũi khoan (tối đa 40mm), 02 kim dẫn đường mũi nhọn, 02 kim dẫn đường đầu tù | 2 | bộ | 22
51 | NTK003 | Kim chọc dò cuống sống | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Kim chọc dò cuống sống: Vật liệu : Thép 304 và nhựa y tế, gồm: kim mũi kim cương và trocar, kích cỡ 11 Gauge, trọng lượng: 22.9g | 1 | Cái | 116
52 | NTK004 | Kim chọc sinh thiết | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Size 3 - Vật liệu: hợp kim và nhựa y tế | 2 | Cái | 10
53 | NTK005 | Mũi khoan mài phủ kim cương đường kính 2-4mm, chiều dài 9cm, 10cm, 14cm, các cỡ… | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Mũi khoan mài kim cương dùng trong phẫu thuật thần kinh - Hình tròn, đường kính 2-4mm, đầu mũi mài hình tròn, đuôi hình trụ có 6 cạnh đều nhau dài 4mm, có lỗ nhỏ phía dưới đuôi, chiều dài làm việc 9 -> 14 cm - Tiệt khuẩn - Tương thích với máy khoan model IPC - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | 3 | Cái | 300
54 | NTK006 | Mũi khoan cắt sọ đường kính 2.3mm | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Mũi khoan cắt sọ dùng trong phẫu thuật thần kinh, các cỡ… - Đường kính 2.3mm, đuôi hình trụ có 6 cạnh đều nhau dài 4mm, có lỗ nhỏ phía dưới đuôi, chiều dài làm việc 8 cm - Tiệt khuẩn - Tương thích với máy khoan model IPC - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | 3 | Cái | 300
55 | NTK007 | Mũi khoan phá đường kính 2-4mm, chiều dài 9cm, 10cm,14cm, các cỡ… | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Mũi khoan phá sọ dùng trong phẫu thuật thần kinh - Đường kính 2 - > 4mm - Đầu mũi khoan hình tròn, đuôi hình trụ có 6 cạnh đều nhau dài 4mm, có lỗ nhỏ phía dưới đuôi, chiều dài làm việc 9 -> 14 cm - Tiệt khuẩn - Tương thích với máy khoan model IPC - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | 3 | Cái | 300
56 | NTK008 | Đầu chụp mũi khoan mài thẳng, dài 14cm | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Đầu chụp mũi khoan mài thẳng dùng trong phẫu thuật thần kinh - Dài 14cm - Đầu chụp thẳng, tương thích với mũi khoan cắt sọ dài 14 cm cùng hãng - Tương thích với máy khoan model IPC - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | 3 | Cái | 10
57 | NTK009 | Đầu chụp mũi khoan tạo lỗ thẳng, dài 10cm | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Đầu chụp mũi khoan tạo lỗ thẳng dùng trong phẫu thuật thần kinh sọ não - Dài 10cm - Đầu chụp thẳng, tương thích với mũi khoan nhỏ dài 10cm cùng hãng - Tương thích với máy khoan model IPC - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | 3 | Cái | 10
58 | NTK010 | Đầu chụp mũi khoan cắt sọ | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Đầu chụp mũi khoan cắt mở sọ 8cm dùng trong phẫu thuật thần kinh - Đầu chụp thẳng, tương thích với mũi khoan cắt sọ dài 8 cm cùng hãng - Tương thích với máy khoan model IPC - Tiêu chuẩn: ISO/FDA | 3 | Cái | 10
59 | SN006 | Lưới vá sọ Titan, kích thước 148x148mm, dày 0.6mm phù hợp với vít 1.6mm | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu Titanium ASTM chuẩn F-67 (CP3 - Commercially Pure 3). - Cấu trúc 3D, kích thước: Dài 148mm, Rộng 148mm, Đường kính lỗ lưới phù hợp với vít 1.5/1.6mm. Độ dày lưới 0.6 mm. - Theo như kiểm định không lâm sàng của ASTM F2052-06e1, độ lệch hướng so với cổng vào của hệ thống GE signa 3T MR nhỏ hơn 1°. - Hệ thống Timesh theo điều kiện MR conditional theo chuẩn ASTM F2503-13 | 1 | Miếng | 30
60 | SN007 | Vít sọ não Titanium tự khoan (tự Taro) đường kính 1.6 mm, dài 4mm. | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu của vít là ASTM F-136 (Ti-6Al-4V ELI) hoặc Titanium CP1 - Commercially pure 1 và CP3 - Commercially Pure 3 - Đường kính: 1.6mm, chiều dài vít: 4mm - Hộp gồm 6 vít/ gói - Vít tự khoan, không cần khoan mồi - Đầu vít hình chữ thập, tương thích với nẹp và lưới có đường kính lỗ vít 1.5mm - Theo như kiểm định không lâm sàng của ASTM F2052-06e1, độ lệch hướng so với cổng vào của hệ thống GE signa 3T MR nhỏ hơn 1°. - Hệ thống Timesh system theo điều kiện MR conditional theo chuẩn ASTM F2503-13 | 1 | Cái | 450
61 | SN009 | Nẹp sọ não Titanium thẳng gồm 20 lỗ bắt vít | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: CP Titanium (ASTM F-67) loại 1,3. - Đường kính lỗ nẹp phù hợp với vít 1.6mm tự khoan - Nẹp thẳng gồm 20 lỗ bắt vít, khoảng cách giữa 2 lỗ bắt vít là 5mm - Có tay cầm cố định, thể hiện mã sản phẩm và tên tránh nhầm lẫn. - Theo như kiểm định không lâm sàng của ASTM F2052-06e1, độ lệch hướng so với cổng vào của hệ thống GE signa 3T MR nhỏ hơn 1°. - Hệ thống Timesh system theo điều kiện MR conditional theo chuẩn ASTM F2503-13 | 1 | Cái | 30
62 | SN008 | Nẹp sọ não Titanium hình quạt tròn, có tay cầm dài 14mm/18mm, 6 lỗ bắt vít | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Vật liệu: CP Titanium (ASTM F-67) loại 1,3. - Đường kính lỗ nẹp phù hợp với vít 1.6mm. - Nẹp hình quạt tròn đường kính 14 hoặc 18mm, gồm 6 lỗ bắt vít đối lập. - Có tay cầm cố định, thể hiện mã sản phẩm và tên tránh nhầm lẫn. - Hệ thống Timesh system theo điều kiện MR conditional theo chuẩn ASTM F2503-13 - Theo như kiểm định không lâm sàng của ASTM F2052-06e1, độ lệch hướng so với cổng vào của hệ thống GE signa 3T MR nhỏ hơn 1°. | 1 | Cái | 30
63 | SN010 | Miếng vá tái tạo màng cứng COLLAGEN (loại I và loại III) vừa dán vừa khâu kích thước 2.5x2.5cm | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Kích thước 2.5x2.5cm - Sử dụng trong các phẫu thuật thần kinh và cột sống (Có thể dán hoặc khâu với màng cứng) - Có nguồn gốc từ mô phôi bò, chất liệu là collagen loại I và loại III. - Không cần làm lạnh (2° - 30°C / 35° - 86°F) - Mạng lưới collagen bít kín các mối khâu, tránh rò rỉ dịch não tủy. - Các sợi collagen như một ma trận bền vững đan xen tạo nên bề mặt xốp (kích thước lỗ 10-100 micron) - Durepair® cung cấp mạng lưới cấu trúc vi thể mạnh và nhiều lỗ lớn - Chuẩn bị nhanh trong 30-60 giây để làm ướt. - Tương thích với màng cứng của bệnh nhân. - Có thể thao tác cắt chỉnh dễ dàng cả khi ướt hoặc khô. | 3 | Miếng | 10
64 | SN011 | Miếng vá tái tạo màng cứng COLLAGEN (loại I và loại III) vừa dán vừa khâu kích thước 2.5x7.5cm | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Kích thước 2.5x7.5cm - Sử dụng trong các phẫu thuật thần kinh và cột sống (Có thể dán hoặc khâu với màng cứng) - Có nguồn gốc từ mô phôi bò, chất liệu là collagen loại I và loại III. - Không cần làm lạnh (2° - 30°C / 35° - 86°F) - Mạng lưới collagen bít kín các mối khâu, tránh rò rỉ dịch não tủy. - Các sợi collagen như một ma trận bền vững đan xen tạo nên bề mặt xốp (kích thước lỗ 10-100 micron) - Durepair® cung cấp mạng lưới cấu trúc vi thể mạnh và nhiều lỗ lớn - Chuẩn bị nhanh trong 30-60 giây để làm ướt. - Tương thích với màng cứng của bệnh nhân. - Có thể thao tác cắt chỉnh dễ dàng cả khi ướt hoặc khô. | 3 | Miếng | 10
65 | SN012 | Miếng vá tái tạo màng cứng COLLAGEN (loại I và loại III) vừa dán vừa khâu kích thước 7.5x7.5cm | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: - Kích thước 7.5x7.5cm - Sử dụng trong các phẫu thuật thần kinh và cột sống (Có thể dán hoặc khâu với màng cứng) - Có nguồn gốc từ mô phôi bò, chất liệu là collagen loại I và loại III. - Không cần làm lạnh (2° - 30°C / 35° - 86°F) - Mạng lưới collagen bít kín các mối khâu, tránh rò rỉ dịch não tủy. - Các sợi collagen như một ma trận bền vững đan xen tạo nên bề mặt xốp (kích thước lỗ 10-100 micron) - Durepair® cung cấp mạng lưới cấu trúc vi thể mạnh và nhiều lỗ lớn - Chuẩn bị nhanh trong 30-60 giây để làm ướt. - Tương thích với màng cứng của bệnh nhân. - Có thể thao tác cắt chỉnh dễ dàng cả khi ướt hoặc khô. | 3 | Miếng | 5
66 | SN015 | Vít sọ não tự taro, chất liệu Titan, các cỡ | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Kích thước 2.0x5/ 6mm Nguyên liệu titan loại 6AL4V ELI, bước ren dài 0,75 mm, sâu 0,33 mm Khe vặn vít chữ thập kích thước dài, rộng, sâu 3.0x0,9x0,55mm, Tương thích với dụng cụ hệ mini 2.0 mm. | 3 | Cái | 2000
67 | SN013 | Nẹp vá sọ não loại thẳng Titan 16 lỗ, chất liệu Titan | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Nẹp thẳng 16 lỗ. Chiều dài 100mm, độ dầy 1.0 mm Khoảng cách lỗ bắt vít 6 mm, nguyên liệu titan loại 2. Lỗ bắt vít chìm cho phép đầu vít phẳng với bề mặt nẹp, tương thích với vít, dụng cụ hệ minni 2.0 mm | 3 | Thanh | 100
68 | SN014 | Nẹp đóng lỗ khoan sọ loại cánh dạng tròn bất đối xứng kích thước 12/18,5mm, chất liệu Titan | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Nẹp tròn có 5 lỗ bắt vít, kích thước 12x0.6 mm; 18.5x 0.6 mm có 05 rãnh xung quanh để uốn theo chiều cong sọ, nguyên liệu titan loại 2 | 3 | Cái | 70
69 | SN016 | Miếng vá khuyết sọ Titan Tinh Khiết loại vát cạnh kích thước:200 x 200 x 0,6 mm | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Kích thước 200x200x0.6mm, cấu trúc lưới chữ "Y" có thể uốn 3 chiều (3D), lỗ bắt vít chìm cho phép vít phẳng với bề mặt lưới, phù hợp với vít Anton Hipp, xuất xứ Châu âu, tiêu chuẩn CE | 3 | Miếng | 50
70 | SN017 | Miếng vá khuyết sọ Titan Tinh Khiết loại vát cạnh kích thước:150 x 150 x 0,6 mm | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Kích thước 150x150x0.6mm, cấu trúc lưới chữ "Y" có thể uốn 3 chiều (3D), lỗ bắt vít chìm cho phép vít phẳng với bề mặt lưới, phù hợp với vít Anton Hipp, xuất xứ Châu âu, tiêu chuẩn CE | 3 | Miếng | 20
71 | SN018 | Miếng vá khuyết sọ Titan Tinh Khiết loại vát cạnh kích thước:120 x 120 x 0,6 mm | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Kích thước 120 x 120 x 0,6 mm, cấu trúc lưới chữ "Y" có thể uốn 3 chiều (3D), lỗ bắt vít chìm cho phép vít phẳng với bề mặt lưới, phù hợp với vít Anton Hipp, xuất xứ Châu âu, tiêu chuẩn CE | 3 | Miếng | 20
72 | SN019 | Miếng vá khuyết sọ Titan Tinh Khiết loại vát cạnh kích thước:90 x 90 x 0,6 mm | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Kích thước 90 x 90 x 0,6 mm, cấu trúc lưới chữ "Y" có thể uốn 3 chiều (3D), lỗ bắt vít chìm cho phép vít phẳng với bề mặt lưới, phù hợp với vít Anton Hipp, xuất xứ Châu âu, tiêu chuẩn CE | 3 | Miếng | 20
73 | SN020 | Miếng Vá Màng Cứng Sinh Học Tự Tiêu 6X8cm | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Vật liệu tổng hợp từ polyme polyesterurethane có độ tinh khiết cao, đàn hồi, dung nạp mô tốt, không hấp thụ, các vi cấu trúc sợi mịn hỗ trợ sự xâm nhập nhanh chóng của các tế bào mô liên kết. Miếng vá màng cứng tự tiêu 6 x 8cm | 3 | Miếng | 150
74 | NTK011 | Bộ đo áp lực nội sọ trong nhu mô não có kèm theo dõi nhiệt độ tại não | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Bộ đo áp lực nội sọ tại nhu mô não và đo nhiệt độ tại thân não dùng công nghệ vi cảm biến áp lực, kiểu cáp quang 4Fr. Kèm bộ dụng cụ hỗ trợ: - Chốt cố định có nắp và cánh xoay - Mũi khoan sọ cỡ 2.7mm, có thể điều chỉnh độ dài - Nòng titan đặt catheter - Vỏ bảo vệ khớp nối giữa chốt cố định và catheter. Tương thích với máy ICP CAMINO. | 3 | Bộ | 100
75 | NTK012 | Bộ đo áp lực nội sọ tại não thất có kèm dẫn lưu dịch não tủy và theo dõi nhiệt độ tại não | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Bộ đo áp lực, nhiệt độ nội sọ, kèm dẫn lưu não thất dùng công nghệ vi cảm biến áp lực, kiểu cáp quang 4Fr. Kèm bộ dụng cụ hỗ trợ: - Chốt cố định có nắp và cánh xoay - Mũi khoan sọ cỡ 2.7mm, có thể điều chỉnh độ dài - Nòng titan đặt catheter - Vỏ bảo vệ khớp nối giữa chốt cố định và catheter Tương thích với máy ICP CAMINO | 3 | Bộ | 200
76 | NTK013 | Xốp cầm máu tự tiêu phẫu thuật cột sống sọ não 8x5 x1 cm | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Nguyên liệu Gelatin tinh khiết. Cầm máu trong vòng 2-3 phút; tự tiêu hoàn toàn trong vòng 3 ngày (mô ướt), tối đa là 4 tuần, thấm hút gấp 45-50 lần trọng lượng sản phẩm, độ phồng lên sau thấm hút là 10% so với kích thước sản phẩm, độ PH = 7. đóng gói tiệt trùng 2 lớp | 3 | Miếng | 1000
77 | NTK014 | Gạc cầm máu tự tiêu phẫu thuật cột sống sọ não 10x 20 cm | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Nguyên liệu 100% Cellulose hữu cơ oxi hóa . Cầm máu trong vòng 1- 2 phút; tự tiêu hoàn toàn trong vòng 4 ngày, hoặc tối đa 4 tuần. Độ căng sản phẩm theo chiều dọc khi ướt là 81,74 gram. Khi khô là 50,38 gram | 3 | Miếng | 500
78 | NTK015 | Bông cầm máu tự tiêu phẫu thuật cột sống sọ não 50x 75 mm | Ghi chú: các thông tin về tên riêng, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng chỉ mang tính chất tham khảo, các nhà thầu có thể chào giá các mặt hàng có thông tin tương đương. Yêu cầu hàng hóa: Bằng cellulose oxi hóa tái hấp thu, kích thước 50 x 75mm, dạng bông gòn có nhiều lớp, tự tiêu trong vòng 4 tuần. Độ PH thấp kích thích hình thành cục máu đông. Hạn chế phát triển trên 99% các vi khuẩn kháng kháng sinh như: MRAS, VRE, MRSE, PRSP,... Tiêu chuẩn CE | 3 | Miếng | 500
PHÊ DUYỆT CỦA CHỦ ĐẦU TƯ
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Thanh

## HƯỚNG DẪN NHẬP DỮ LIỆU
PHẦN THÔNG TIN CHUNG
STT | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | Mã hồ sơ | Nhà thầu nhập phần mã số như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
2 | Tên dự toán mua sắm | Nhà thầu nhập tên dự toán mua sắm như trên thông báo mời thầu đã đăng trên Website
PHẦN THÔNG TIN CHÀO GIÁ
STT Cột | Hạng mục dữ liệu | Hướng dẫn nhập dữ liệu
1 | STT | Nhà thầu điền số thứ tự theo danh mục chào hàng của nhà thầu
2 | Mã tham chiếu | Không thay đổi nội dung cột này
3 | Tên hàng hóa mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
4 | Thông số kỹ thuật mời thầu | Không thay đổi nội dung cột này
5 | Phân nhóm mời thầu (theo 14/2020/TT-BYT) | Không thay đổi nội dung cột này
6 | Đơn vị tính | Không thay đổi nội dung cột này
7 | Số lượng mời chào giá | Không thay đổi nội dung cột này
8 | Tên thương mại | Nhập tên hàng hóa chào giá
9 | Mã sản phẩm | Nhập mã hàng hóa chào giá
10 | Nước sản xuất | Nhập tên nước nơi sản xuất hàng hóa (không phải là nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
11 | Hãng sản xuất | Nhập hãng sản xuất hàng hóa (không phải là tên hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa), nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
12 | Nước chủ sở hữu | Nước chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, ví dụ nhập Trung Quốc thay vì nhập China, nhập Vương quốc Mỹ/Hoa Kỳ thay vì nhập USA
13 | Hãng chủ sở hữu | Hãng chủ sở hữu nhãn hàng của hàng hóa, nhập tên tiếng việt, nhập tên đầy đủ của hãng như được in trên nhãn hàng hóa và giấy phép lưu hành
14 | Thông số kỹ thuật | Nhập thông số kỹ thuật của hàng hóa, thông tin phải được nêu tại tài liệu kỹ thuật đã xin cấp phép lưu hành hàng hóa
15 | Phân nhóm 123456 (theo 14/2020/TT-BYT) | Nhập phân nhóm hàng hóa được quy định theo Thông tư 14/2020/TT-BYT , cung cấp FSC để chứng minh phân nhóm hợp lệ
16 | Phân loại ABCD (36/2016/NĐ-CP) | Nhập phân loại A, B, C hay D hàng hóa được quy định theo Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, Nghị định 169/2018/NĐ-CP, cung cấp kết quả phân loại
17 | Quy cách đóng gói | Nhập quy cách đóng gói của hàng hóa, giải thích quy cách, ví dụ 2 bộ/hộp, 10 cái/1 hộp, 500 cái/thùng, 2 bộ/hộp
18 | Đơn giá có VAT (VNĐ) | Nhập giá chào hàng bao gồm thuế, phí, lệ phí, phí vận chuyển
19 | Thành tiền có VAT (VNĐ) | Bằng Cột 7 nhân Cột 18
20 | Số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu | Nhập theo định dạng XXXXX…XXXX; DD/MM/YYYY, trong đó XXXXX…XXXX là số đăng ký lưu hành/số giấy phép nhập khẩu, DD/MM/YYYY là ngày cấp số đăng ký
21 | Catalogue (có hay không) | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0
22 | FSC (liệt kê nước cấp FSC) | Liệt kê tên nước cấp FSC phù hợp theo phân nhóm đã nhập tại cột 15
23 | ISO/CE/FDA (có tài liệu nào, liệt kê tài liệu đó) | Có tài liệu nào thì liệt kê tài liệu đó, ví dụ: ISO 13685, CE, US FDA
24 | Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
25 | Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
26 | Giấy ủy quyền bán hàng | Có gửi kèm theo hồ sơ chào giá thì nhập 1, nếu không có thì nhập 0 (ít nhất 1 trong 3 tài liệu phải gửi kèm hồ sơ (gồm Hợp đồng cung cấp hàng hóa tương tự, Hóa đơn bán hàng hàng hóa tương tự, Giấy ủy quyền bán hàng)
27 | Giá kê khai | Nhập giá kê khai còn hiệu lực
28 | Đơn vị tính theo giá kê khai | Nhập đơn vị tính tương ứng với giá kê khai còn hiệu lực
29 | Mã hồ sơ kê khai giá | Nhập mã hồ sơ kê khai giá còn hiệu lực
30 | Link kê khai giá | Nhập link kê khai giá còn hiệu lực
31 | Mã vật tư y tế theo QĐ 5086/QĐ-BYT | Nhập mã vật tư y tế theo quyết định 5086/QĐ-BYT còn hiệu lực
HƯỚNG DẪN IN BẢNG CHÀO GIÁ (BẢN CỨNG): NHÀ THẦU CHỈ CẦN IN CÁC CỘT (THEO THỨ TỰ) 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
GHI CHÚ | KHÔNG ĐƯỢC XÓA CỘT, THÊM CỘT, ĐẢO VỊ TRÍ CÁC CỘT
KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG CÁC DÒNG TỪ DÒNG SỐ 1 ĐẾN SỐ 16
KIỂM TRA CHÍNH TẢ, KHOẢNG TRẮNG SAU CÁC LOẠI DẤU CÂU, KIỂM TRA (XÓA) CÁC KHOẢNG TRẮNG VÔ NGHĨA